半钢4#6#挤出线增加在线轮廓仪

技术标书

- 供货范围：

- 供货产品名称：在线断面扫描分析仪

- 用途：在半钢4#，6#挤出线现场增加点激光在线断面扫描分析仪，用于胎侧挤出技术数据分析。

- 数量：2台。

- 交货期：60天。

- 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司。

- 技术要求：

- 产线技术参数

- 物料宽度：制品宽度范围单条50mm-300mm，双条，检测范围800mm

- 物料厚度：单层0-20mm

- 生产线最大速度：40m/min

- 产线PLC品牌：AB

- 设备精度和校验设施提供

- 宽度方向精度：±0.50mm

- 厚度测量精度：±0.02mm（静态量块验证）

- 厚度重现性：0.02mm

- 扫描速度：200-300mm/s

- 采样间距：0.08-0.12mm

- 传感器分辨率：0.003mm

- 宽度校验板需分别提供宽度为50mm、100mm、200mm三种宽度校验板

- 厚度校验块提供阶梯式厚度校验块

- 功能描述：

- 设备主体功能

- 稳定可靠地非接触式激光传感器，同一位置上下对射测量，精确获取制品的厚度及完整轮廓。

- 实时显示检测数据，并自动保存至数据库，日后可根据时间、规格等多条件查询导出。

- 检测部分与分析软件通过以太网方式连接。

- 预留以太网接口，满足后续的扩展以及各类通讯。

- 工控机预留两个软件通讯接口（以太网接口），方便后续扩展规格自动切换和远程客户端访问。

- 激光传感器处需要优化设计免除现场热胶烟尘对检测器件的损害。

- 对于检测不合格制品，以以太网通讯或开关量信号输出。

- 系统能进行自动标定，以解决温漂对厚度检测造成的影响。

- 软件功能

- 对部件实时检测，精确获取制品完整轮廓。

- 精准分析扫描图形，提取一系列关键数据：宽度、厚度、对称性等。

- 实际轮廓与标准图形对比显示，超差部分特别呈现。

- 差异曲线以及超差部分的直观显示。

- 关键点数据以及合格状态的直观显示。

- 日合格率、月合格率的直观显示。

- 直观简洁的标准数据管理以及设备配置维护。

- 设备主机与产线主机通讯，产线主机通过PLC下发规格编码，检测设备主机读取PLC规格编码后与数据库中规格数据进行匹配，实现联动切换规格，并提供手动选规格下载方式。

- 工控机的报表管理体系，能展示并导出，可以用Excel查看。

- 设备配备高精度校准块，可定期校正，保证测量的精度。

- 数据设定和检测数据显示均在计算机上实现，并将数据自动保存在硬盘上。数据保存1年以上，保存数据包含：

- 检测日期

- 胎侧规格

- 设定值（宽度、端点厚度、胎侧高点厚度、子口高点厚度）

- 实测值（宽度、端点厚度、胎侧高点厚度、子口高点厚度）

- 增加密码权限

- 参数调整记录，操作日志，两项等同于报表功能，MES可调取

- 自动计算各检测项目的过程能力（CPK），具体项目以实际情况为准

- 主页面根据甲方的要求进行设计。

- 主要配件品牌和产地

| 序号 | 名称 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器控制器 | 基恩士 |  |
| 2 | 激光传感器 | 基恩士 |  |
| 3 | 传感器电缆 | 基恩士 |  |
| 4 | 伺服电机 | 三菱 |  |
| 5 | 伺服驱动器 | 三菱 |  |
| 6 | PLC | 西门子 | 产线PLC是AB系列，在线轮廓仪采用西门子PLC通过网关和产线PLC通讯交换数据，MES直接通过现场轮廓仪采集数据 |
| 7 | 工业计算机 | 世纪联合 | 不低于I5第11代CPU |
| 8 | 显示器 | AOC | 24寸以上 |
| 9 | 开关电源 | 明纬 |  |
| 10 | 低压电器 | 西门子 |  |

- 外观标准：

| 序号 | 名称 | 设备颜色 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备主体颜色 | RAL7035（灰白色） |
| 2 | 电控柜颜色 | RAL7035（灰白色） |
| 3 | 每工作周期的移动部件 | RAL2009（橙红色） |
| 4 | 危险防护部件 | RAL1023（黄色） |

- 技术资料：

所有资料需要随机技术文件纸质一式3份，电子版1份。

- 设备平面布置图、总装图（含水、电、气、动力要求及布置）

- 外部配线图

- 电气原理图

- 软件资料

- 驱动器使用说明书及外购件资料

- 标准件易损件清单（机械、电气、气动），设备专用件易损件附图（CAD）

- 安装调试、操作、维护手册、检修规程手册

- 设备最终调试完成后的相关电气程序、注释、各级密码。

- 发货清单

- 装箱清单

- 关键部件出厂加工检验记录表

- 设备及各外购件合格证

- 提供安全操作手册

- 安装调试及人员培训：

  - 安装调试及培训：因设备改造需要对买方现场原有设施（包括设备和现场其他设施）进行拆除或改造的部分由卖方负责，其所需的各种费用也均由卖方承担。拆除后的设备归买方所有，未经允许卖方不得私自挪作他用。设备到达买方工厂后，由买方负责卸车，卖方安排有资质的人员进行安装、调试及培训。安装时间不超过3天，调试时间不超过7天，买方负责将设备所需主电源接至卖方控制柜、控制柜至设备内部线路由卖方负责。设备内部的所有管线安装，安装所需的人员、工具全部乙方自行解决；

  - 安装调试过程中：

- 为使设备顺利运行,卖方有责任派遣熟练、健康、能胜任的技术人员至买方的工厂进行技术服务。

- 卖方的技术人员代表卖方执行按合同应由卖方履行的任务和义务,进行安装检查、机械和电气调试和性能测试。而且卖方的技术人员应指导买方的人员进行设备的操作和维护等。 卖方人员应把所有重要的指导说明以书面形式交给买方。

- 卖方技术人员应详细解释技术文件、图纸、工艺流程图。操作手册、设备性能、分析和注意事项以及回答解决买方提出有关合同设备的技术问题。

- 卖方技术人员应向买方提供正确全面的技术指导和必要的示范,以确保正确执行上述工作。

- 卖方技术人员给的技术讲解应该是正确的, 设备调试期间，由于不正确的技术说明而导致的设备和材料的任何损坏, 卖方将负责以自己的费用进行维修,和/或更换补偿和/或补充。

- 所有问题或责任事故及其解决的方法形成设备安装日志，一式两份，并由双方现场代表每日签字，每方各持一份。

  - 培训时间：厂家工程师在现场安装、调试之后，配合买方及时开展设备的培训投用工作，为买方使用者以及维护人员进行操作、使用和日常维护等技术培训，使买方能独立操作使用。

  - 培训内容：

- 设备的原理、构造、操作和应用

- 设备的操作方法

- 设备的校验及软件培训

- 设备的日常维护和保养及设备维修、故障排除方法。

- 验收：

乙方交付设备后，空负荷运转正常、满足技术要求及质量保证后进行负荷试车。检验各性能及精度，达到本协议要求后，进行连续负荷运转。设备经过30天连续运转无故障，达到合同附件的所有要求后，予以验收合格。甲方在验收中如发现设备不符合合同约定、国家规定或行业标准，则可以在30日内向乙方提出书面异议，并要求乙方在 30天内完成整改。若甲方要求乙方换货的，则乙方应于 90日内重新提供设备，若乙方未能按时履行前述换货义务，或者经一次换货后，设备仍无法全部通过验收，则甲方有权解除本合同，乙方另需支付合同总价款 20%的违约金。

- 质量保证及技术服务

- 乙方必须保证根据合同约定向甲方交付符合合同、合同附件、招标文件规定技术要求的货物。货物应是全新且未使用过的。

- 质保期1年，自设备经甲方验收合格之次日起计；若质保期内，设备发生过更换的情况，则设备的质保期自更换之次日起重新计算，若质保期内，设备进行过修理，则设备的质保期应视其修理占用和待修的时间而相应延长。

- 质保期内，对由于零、部件质量问题造成的损坏，乙方将提供现场服务，免费维修、更换损坏的零部件。由于甲方人为原因造成的零、部件损坏，乙方有义务对损坏零、部件作有偿的维修、更换。如果乙方原因严重影响甲方正常生产，甲方有权选择第三方提供维修服务，由此产生的费用由乙方承担。

- 设备发生故障后，乙方应在接到故障通知4小时内给予解答；如需现场解决，乙方应在接到故障通知后24 小时内派遣服务人员到达现场。

- 质量保证期后的服务可以是有偿服务，乙方可以低于市场价的优惠价格收取相应费用。

- 甲方因设备质量问题所遭受的损失，乙方应予以赔偿。

- 交货约定：

- 乙方应采取确保设备安全的包装材料和包装方式，相关包装费用由乙方承担。

- 乙方发货时应随附产品检验报告单及发货明细书并于交货时一并交与甲方，否则甲方有权不予接收设备。

- 合同签订后乙方须在1周内按节点制定交货计划提交甲方，并每周向甲方更新进度，节点包含：图纸设计、加工采购、机械组装、电气组装、出厂验收、包装发货。

- 其它：

- 技术协议内所涉方案、配置均为满足买方生产、使用的基本要求，如果协议相关方案、配置不能满足买方生产、使用要求，卖方应无偿进行整改。

- 在签订合同后，若买方生产、使用要求有所变化，买方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利，卖方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买卖双方商定。

- 协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，卖方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品。